## Slide 1
Хроматография
Часть 1

## Slide 2
Хроматогра́фия (от др.-греч. χρῶμα — «цвет») — метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами — неподвижной (твёрдая фаза или жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент). Название метода связано с первыми экспериментами по хроматографии, в ходе которых разработчик метода Михаил Цвет разделял ярко окрашенные растительные пигменты.

## Slide 3: Михаил Семёнович Цвет (14 мая 1872, Асти, Королевство Италия — 26 июня 1919, Воронеж, РСФСР) — русский ботаник-физиолог и биохимик растений. Исследовал пигменты листьев растений, получил в чистом виде хлорофиллы a, b и c и ряд изомеров ксантофилла. Открытие Цвета получило широкое применение и признание с начала 1930-х годов при разделении и идентификации различных пигментов, витаминов, ферментов, гормонов и других органических и неорганических соединений и послужило основой для создания ряда новых направлений аналитической химии (газовая хроматография, жидкостная хроматография, тонкослойная хроматография).

## Slide 4
Родился 14 мая 1872 года, 19 мая — регистрация в городском магистрате города Асти. Мать — де Дороцца Мария Николаевна, (род. 1846, Кютахья, Турция, умерла вскоре после рождения Михаила). Отец — Семён Николаевич Цвет (1829—1900, Чернигов). Вырос в Женеве.
1881—1885 — колледж Гайяр, Лозанна.
1887—1891 — колледж Сент-Антуана, Женева, аттестат зрелости.
1891 — студент физико-математического факультета Женевского университета (проф. К. Фогт, Э. Юнг — биология, К. Гребе, Ф. А. Гюи — химия, Ш. Соре — физика, Роберт Ипполит Шода, Марк Антуан Тюри — ботаника).
1893 — бакалавр физических и естественных наук.
1894 — первая публикация по анатомии растений, премия Гемфри Дэви.
1896 — возвращение в Россию.
1897—1902 — работа в Санкт-Петербургской биологической лаборатории и преподавание на Курсах воспитательниц и руководительниц физического образования, возглавляемых Петром Францевичем Лесгафтом .
1899 — магистерский экзамен в Казанском университете. 15 декабря — сообщение «О хлорглобине» на заседании ботанического отделения Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.
1900 — 19 апреля — доклад «О природе хлорглобина», приём в действительные члены Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.
1901 — 23 сентября — защита магистерской диссертации в Казанском университете «Физико-химическое строение хлорофилльного зерна». 26 ноября — утверждение по конкурсу на должность ассистента (внештатного лаборанта) кафедры анатомии и физиологии растений в Варшавском университете. 30 декабря — доклад на XI съезде русских естествоиспытателей и врачей «Методы и задачи физиологического исследования хлорофилла», первое упоминание об использовании адсорбции для разделения смеси растительных пигментов.
1902 — ноябрь — звание приват-доцента.
1903 — 21 марта — «О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу» — доклад на заседании биологического отделения Варшавского общества естествоиспытателей (дата открытия хроматографии).
1906 — 21 июня — статья «Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбция» (Ber. Dtsch. bot. Gel., Bd.24, S. 235—244). 21 июля — статья «Адсорбционный анализ и хроматографический метод. Применение к химии хлорофилла» (Ber. Dtsch. bot. Gel., Bd.24, S. 384—393).
1907 — должность преподавателя ботаники и агрономии в Варшавском ветеринарном институте. Август — женитьба на Елене Александровне Трусевич (1874—1922).
1908 — октябрь — зачислен по конкурсу преподавателем ботаники на химическом и горном отделениях Варшавского политехнического института.
1910 — 20 ноября — защита диссертации в Варшавском университете «Хромофиллы в растительном и животном мире».
1911 — февраль — приезд в Москву, участие в конкурсе в Московском университете. 22 декабря — доклад на втором Менделеевском съезде «Современное состояние химии хлорофилла», премия РАН им. М. Н. Ахматова за книгу «Хромофиллы в растительном и животном мире».
1914 — январь — попытка получить кафедру ботаники в Самаре или Юрьеве (Тарту). Публикация последней работы об искусственном антоциане.
1915 — эвакуация с Варшавским политехническим институтом в Москву.
1916 — 25 марта — участие в конкурсе на занятие должности зав. кафедрой физиологии растений Новороссийского университета. Август — переезд в Нижний Новгород с Политехническим институтом. 1 октября — открытие Политехнического института в Нижнем Новгороде.
1917 — 24 марта — избран ординарным профессором Юрьевского университета, руководителем ботанической кафедры и директором ботанического сада Университета. Сентябрь — приезд в Юрьев.
1918 — январь — выдвижение на Нобелевскую премию (отказ). 31 августа — эвакуация в Воронеж, где впоследствии работал в ботаническом саду Воронежского университета.
1919 — 26 июня — умер от голода (по другим сведениям, от болезни, вызванной последствиями ранее перенесённой полостной операции), похоронен в Воронеже на территории Алексеево-Акатова женского монастыря.
В некрополе на территории Акатова монастыря имеется надгробный памятник М. С. Цвета[1]. На могиле ученого в декабре 1992 года было установлено надгробие с надписью: «Ему было дано открыть хроматографию, разделяющую молекулы, объединяющую людей».

## Slide 5: Развитие хроматографии
История открытия и развития хроматографии полна драматических моментов.
Всеобщее признание и практическое применение хроматографии началось спустя несколько десятилетий после ее открытия (уж после смерти ее автора).
Явление хроматографии было открыто в начале XX века русским ученым М. С. Цветом (1872—1919) во время его работы в Варшавском университете. В своих работах Цвет будучи ботаником обращал внимание прежде всего на аналитические аспекты хроматографии. Содержание понятия «хроматография» естественно несколько изменялось и расширялось в связи с ее интенсивным развитием. Суть этого понятия впервые достаточно подробно описал ее автор. В своей первой статье по хроматографии «О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу».
Он писал: «… выясняется возможность выработать новый метод физического отделения различнейших в органических жидкостях веществ. В основе метода лежит свойство растворенных веществ образовывать физические адсорбционные соединения с различнейшими минеральными и органическими твердыми веществами».

## Slide 6
В последующих работах эта идея развивается более подробно:
«Существует определенный адсорбционный ряд, по которому вещества могут замещать друг друга. Из этой закономерности вытекает следующее важное следствие. Если петролейно-эфирный раствор хлорофилла профильтровать через столбик адсорбента (я применяю для этого главным образом углекислый кальций, плотно набитый в узкие стеклянные трубки), то пигменты по расположению их в адсорбционном ряду отлагаются отдельными окрашенными зонами по столбику сверху вниз, благодаря тому, что пигменты с более сильно выраженной адсорбцией вытесняют книзу слабее удерживаемые. Это разделение становится практически совершенным, если после пропускания вытяжки пигментов сквозь столбик адсорбента его промывать струей чистого растворителя. Как лучи света в спектре, в столбике углекислого кальция закономерно располагаются различные компоненты смеси пигментов, давая возможность своего качественного и количественного определения. Получаемый таким образом препарат я называю хроматограммой, а предлагаемую методику — хроматографической. Явления адсорбции присущи не только хлорофильным пигментам. Самые разнообразные окрашенные или бесцветные химические соединения подлежат тем же закономерностям».
Приведенное описание хроматографической методики и открытого М. С. Цветом хроматографического явления, лежащего в основе хроматографии, принципиально близки к их современному пониманию.

## Slide 7
М. С. Цвет номинировался на Нобелевскую премию в 1918 году,
но важность его открытия не оценили.

## Slide 8
Хроматографическим методом
называется такой физико-химический
метод разделения смесей, при котором
компоненты разделяемой смеси
распределены между двумя фазами, одна
из которых является неподвижной фазой с
большой поверхностью контакта, а другая
фаза – поток, фильтрующийся через
неподвижный слой.

## Slide 9: Виды хроматографии
НЕ АППАРАТНЫЕ ВИДЫ ХРОМАТОГРАФИИ
Бумажная
Тонкослойная
Колоночная
АППАРАТНЫЕ ВИДЫ ХРОМАТОГРАФИИ
Газовая
Газо-жидкостная
Высокоэффективная жидкостная
Препаративная хроматография
Капиллярный электрофорез
Хромато-масс спектрометрия

## Slide 10
Не аппаратная хроматография

## Slide 11
Бумажная хроматография — метод анализа состава исследуемого образца. Был открыт в 1944 году Констоном, Гордоном, Мартином и Сингом, которые использовали его для анализа смесей аминокислот. Мартин и Синг впоследствии были удостоены Нобелевской премии за открытие распределительной хроматографии. В последующие 10 лет этот метод получил огромное распространение, но с 1952 года бумажную хроматографию начал вытеснять новый метод тонкослойной хроматографии (являющийся по сути обобщением бумажной). Последний оказался эффективнее благодаря большей скорости эксперимента, пригодности для препаративных целей и более широким возможностям обнаружения. Поэтому сейчас бумажная хроматография уже практически не применяются, а методы её давно не совершенствуются.

## Slide 12
Тонкослойная хроматография — хроматографический метод, основанный на использовании тонкого слоя адсорбента в качестве неподвижной фазы. Он основан на том, что разделяемые вещества по-разному распределяются между сорбирующим слоем и протекающим через него элюентом, вследствие чего расстояние, на которое эти вещества смещаются по слою за одно и то же время, различается. Тонкослойная хроматография предоставляет большие возможности для анализа и разделения веществ, поскольку и сорбент, и элюент могут варьироваться в широких пределах. При этом коммерчески доступен ряд пластинок с различными сорбентами, что делает возможным быстрое и рутинное использование метода. Разновидностью тонкослойной хроматографии является более надёжная и воспроизводимая высокопроизводительная тонкослойная хроматография, при проведении которой используются специальные пластинки и сложное оборудование.
Тонкослойная хроматография была открыта в 1889 году, существенно развита в середине XX века и до настоящего времени широко используется в фармацевтической, медицинской, пищевой сферах, а также в академической и промышленной науке.

## Slide 13
Предпосылкой к созданию метода стало использование бумажной хроматографии Шёнбейном в 1861 году. Этот метод получил развитие в работах ученика Шёнбейна — Гоппельсредера в 80-х годах XIX века. Методика в то время носила название капиллярного анализа. Работа фактически была забыта, и впоследствии хроматография на целлюлозе была переоткрыта в 1944 году Консденом и др.
Впервые метод тонкослойной хроматографии почти в том виде, в котором он известен сейчас, был применён голландским биологом Мартином Бейеринком в 1889 году. Изучая диффузию серной и соляной кислот в желатине, Бейеринк обнаружил, что соляная кислота перемещалась быстрее, чем серная. В своих экспериментах он детектировал зону соляной кислоты путём добавления на слой раствора хлорида серебра, а зону серной кислоты — добавлением раствора хлорида бария. В 1898 году Вийсмен применил подобный метод для определения ферментов в диастазе солода и впервые употребил флуоресцентную детекцию, чувствительность метода на то время позволила определить присутствие вещества в количестве 40 пг. Несмотря на это и колоночная хроматография разработанная М. С. Цветом в начале XX века, и тонкослойная хроматография фактически не использовались до 30-х годов.
В 1938 году Измайлов и Шрайбер сообщили о проведении круговой хроматографии на слое оксида алюминия, нанесённом на стеклянную пластинку. При этом слои разделяемых веществ приобретали вид концентрических кругов.
Существенные успехи в разработке метода ТСХ были достигнуты Ю. Кирхнером и сотрудниками, которые в 1945—1954 годах работали над выделением пахучих веществ из цитрусовых хроматографическими методами. Убедившись в неприменимости бумажной хроматографии для их целей, они разработали метод, сочетающий преимущества бумажной и колоночной хроматографии, однако он не привлёк особого внимания до тех пор, пока не был разрекламирован фирмами Desaga и Merck.
До середины 50-х годов XX века для описания метода использовали термины «хроматография на полосках», «хроматография на пластинках», «хроматография в тонких плёнках», «хроматография в открытой колонке», однако термин «тонкослойная хроматография», который был предложен Э. Шталем в 1956 году оказался настолько удачным, что вытеснил все остальные. Примерно в это же время авторитетный журнал Chemical Abstracts выделил публикации по этой теме отдельным индексом, признав его самостоятельным методом аналитической химии.

## Slide 14
Коммерческие пластинки с нанесённым адсорбционным слоем стали доступны в 1961 году и на сегодняшний день практически вытеснили из употребления самодельные. В качестве подложек обычно используются стекло, пластик или алюминий, на которые наносятся сорбенты с размером частиц 10—20 мкм. Толщина слоя составляет от 100—250 мкм для аналитических пластинок до 2 мм для препаративных пластинок. Стандартный формат пластинок — 20×20 см, но существуют также форматы 10×20, 5×20 и 2,5×5 см. Также пластинку необходимого размера можно вырезать самостоятельно. Существуют также пластинки с каналами, облегчающими нанесение образцов и препятствующие их смешиванию. Пластинки с преадсорбционным слоем производят из материала с более низкой адсорбирующей способностью (целлюлоза, кизельгур). Такие слои служат для очистки образца, а также для формирования узкой полосы перед достижением образцом разделяющего слоя.
Пластинки для высокопроизводительной ТСХ были предложены в 1975 году и также имеют размеры 10×20 и 10×10 см при толщине адсорбционного слоя в 200 мкм. Такие пластинки обладают повышенной разрешающей способностью, более низким пределом обнаружения, требуют меньше растворителя для элюции. В 1995 году появились высокопроизводительные пластинки со сферическими частицами, обладающие ещё более улучшенными свойствами. В 2001 году на рынке были предложены пластинки с монолитным слоем, которые нашли применение лишь в научных исследованиях.
В качестве адсорбентов исторически применялись несколько материалов: оксид алюминия (кислый, нейтральный и основный), кизельгур (очищенная диатомитовая земля), полиамиды, катионообменные смолы. Эти материалы и сегодня упоминаются в учебниках и научных статьях, однако они утратили своё значение, и их производство, в основном, остановлено.
Для упрочнения пластин может использоваться связывающее вещество. Ранее для этих целей, например, в пластинках с силикагелем G, широко использовался гипс в количестве 13 массовых процентов. В современных коммерчески доступных пластинках используются органические связывающие вещества (например, метакрилаты). В литературе описано также применение крахмала и карбоксиметилцеллюлозы. Фактически, связывающее вещество является компонентом неподвижной фазы, может привести к искажению результатов хроматографии.
Адсорбционный слой может содержать флуоресцентный индикатор, позволяющий более удобно детектировать положение зон веществ. При облучении индикатора ультрафиолетовым излучением при длине волны 254 нм индикатор испускает зелёное (F254) или бледно-голубое (F254 s) излучение. При этом зона вещества, поглощающего ультрафиолет, выглядит тёмной на фоне флуоресцирующего слоя.

## Slide 20
Колоночная хроматография

## Slide 21: Типичный прибор для колоночной хроматографии 1 – воронка для добавления элюента 2 – бюретка (колонка) 3 – сорбент 4 – сосуд для сбора фракций (элюент и разделяемые вещества А, Б, В)

## Slide 22: Колоночная хроматография
В хроматографической колонке происходит разделение исходной многокомпонентной смеси на ряд бинарных смесей, состоящих из жидкости или газа-носителя (для газовой хроматографии) и одного из разделяемых компонентов. Разделение может происходить как за счёт образования временных связей между разделяемыми веществами и неподвижной фазой колонки (адсорбционная хроматография), так и по иным принципам (например, эксклюзионная хроматография). Точнее значения объёма или времени выхода каждого компонента из колонки устанавливают при калибровке.
Колонка характеризуется материалом, из которого состоит неподвижная фаза, внутренним диаметром и длиной. Размеры колонок зависят от количества разделяемых веществ и типа хроматографии. На колонках разного калибра можно разделять как микрограммы, так и килограммы различных веществ.

## Slide 25
Для набивки колонок твёрдой фазой существует два основных метода, сухой и мокрый. В первом случае колонку сначала наполняют сухим порошком, после чего пропускают подвижную фазу (жидкость или газ). Во втором случае колонку наполняют суспензией наполнителя в подвижной фазе. Если подвижная фаза является жидкой, то в обоих случаях следует предусмотреть отсутствие пузырей воздуха в готовой колонке, что может повлиять на качество хроматографии или полностью её блокировать. Кроме того, всегда существует опасность выхода колонки из строя в результате попадания в неё недопустимых веществ (нерастворимые вещества или слишком активные молекулы, забивающие канал колонки), не устранённых при пробоподготовке.
В качестве твёрдой фазы могут быть использованы такие материалы, как силикагель, оксид алюминия, микрокристаллическая целлюлоза, агароза и другие материалы, в частности, приготовленные путём специальной обработки целлюлозы или агарозы для эксклюзионной, ионообменной или аффинной хроматографии.
В процессе хроматографии отдельные компоненты нанесённой на колонку смеси выходят из неё с различной скоростью. Их собирают по фракциям, определяя концентрацию ожидаемых веществ в каждой фракции. Окрашенные вещества кроме того могут быть видны через стеклянные стенки колонки.

## Slide 26
Выделяемые вещества не должны взаимодействовать с элюентом или разрушаться при его присутствии.
Пример: гидролиз эпоксидов или ацеталей водой на силикагеле.
Элюент может быть или индивидуальным растворителем или смесью нескольких растворителей. Растворители должны легко удаляться после выделения веществ.
Диметилсульфоксид (ДМСО) или диметилформамид (ДМФА) не подходят из-за высокой температуры кипения.
Элюент подбирают таким образом, чтобы на тонкослойной хроматограмме смеси (желательно на том же сорбенте), Rf продуктов различался не менее 0.15, и пятна выходили с Rf не более 0.5-0.6 после одного прогона хроматограммы.
Если под действием растворителей различной полярности (полярных (метанол, возможно с добавлением уксусной кислоты или триэтиламина) и неполярных (гексан, пентан)) вещество не сдвигается со старта или двигается с фронтом, следует перейти к другому сорбенту.
Пример: Rf = 0, так ведут себя высоко полярные вещества (ионные жидкости, амины) на силикагеле; или неполярные вещества на сорбентах с обращенной фазой.
Пример: Rf = 1, так ведут себя неполярные вещества на силикагеле; или высоко полярные вещества (ионные жидкости, амины) на сорбентах с обращенной фазой.
Добавление элюента. Элюент добавляется или непосредственно, или при помощи капельной (делительной) воронки.
Важно! При проведении хроматографирования слой сорбента ни в коем случае не должен пересыхать, иначе может произойти его растрескивание, приводящее к снижению разделяющей способности.

## Slide 27: Сорбенты для хроматографии
Сорбенты, используемые для хроматографии, делят на несколько групп, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется на типы. Классификация сорбентов может основываться на ряде признаков. Общепринятым является разделение сорбентов на группы по химической природе матрицы (основы) сорбента, а по типам – по методу химической обработки матрицы, делающей ее пригодной для использования в определенном виде хроматографии.
Основными группами сорбентов являются:
поверхностно-пористые сорбенты, представляющие собой непроницаемое для растворителя твердое ядро из стекла, на поверхность которого занесен тонкий слой пористого абсорбента, обычно силикагеля;
пористые сорбенты на основе силикагеля;
пористые сорбенты на основе оксида алюминия;
пористые сорбенты на полимерной основе.

## Slide 28
Аппаратная хроматография

## Slide 29
Газовая хроматография

## Slide 30
Газовая хроматография — физико-химический метод разделения веществ, основанный на распределении компонентов анализируемой смеси между двумя несмешивающимися и движущимися относительно друг друга фазами, где в качестве подвижной фазы выступает газ (газ-носитель), а в качестве неподвижной фазы - твердый сорбент или жидкость, нанесенная на инертный твердый носитель или внутренние стенки колонки.
В зависимости от типа используемой неподвижной фазы газовую хроматографию подразделяют на газоадсорбционную (в зарубежной научной литературе ее принято обозначать как газотвердофазная) и газожидкостную хроматографию. В первом случае неподвижной фазой является твёрдый носитель (силикагель, уголь, оксид алюминия), во втором — жидкость, нанесённая на поверхность инертного носителя.
Газо-жидкостная хроматография — разделение газовой смеси вследствие различной растворимости компонентов пробы в жидкости или различной стабильности образующихся комплексов. Неподвижной фазой служит жидкость, нанесенная на инертный носитель, подвижной — газ.
Разделение основано на различиях в летучести и растворимости (или адсорбируемости) компонентов разделяемой смеси.
Этот метод можно использовать для анализа газообразных, жидких и твёрдых веществ с молекулярной массой меньше 400, которые должны удовлетворять определённым требованиям, главные из которых — летучесть, термостабильность, инертность, лёгкость получения. Этим требованиям в полной мере удовлетворяют, как правило, органические вещества, поэтому газовую хроматографию широко используют как серийный метод анализа органических соединений.

## Slide 31
Сорбент для газовой хроматографии состоит в основном из твердого носителя с нанесенным на него тонким слоем жидкой фазы. Носитель составляет большую часть объема заполненных хроматографических колонок, а его качество оказывает существенное влияние на результат хроматографического анализа.
В мировом масштабе предлагают носители для газовой хроматографии на основе диатомитовых земель, которые одними из первых стали применяться в газовой хроматографии и до настоящего времени являются наиболее распространенными.
Наиболее широко применяют твердые носители, полученные в научно-исследовательском институте химических реактивов предприятия ЛАХСМА (Чехословакия). К ним относятся белые носители типа Хроматон N и Инертон, а также высококачественные отборные носители Супер. Эти носители выпускаются как в основной форме, так и прошедшими специальную обработку кислотами или силанизирующими агентами.

## Slide 32
Твердый носитель для газовой хроматографии должен удовлетворять следующим требованиям:
• - по своей структуре он должен быть макропористым и совершенно не содержать микропор;
• - его удельная поверхность должна быть небольшой - от 0,05 до 1,0 м2/г;
• - он должен быть химически инертным;
• - твердый носитель должен иметь слабую адсорбционную активность;
• - должен обладать высокой термостойкостью, до 400 °C;
• - его зерна должны быть однородными.
До настоящего времени не создан идеальный твердый носитель, который удовлетворял бы всем этим требованиям. Обычные пористые адсорбенты обладают большой поверхностью, поэтому непригодны в качестве твердых носителей.

## Slide 33
Диатомитовые твердые носители применяются в газовой хроматографии наиболее часто. Скелет всех диатомитов состоит из гидратированного аморфного кремнезема. Размеры макропор диатомитов составляют около 1 мкм.
Твердые носители на основе диатомитов подразделяются на два типа:
1) К первому типу относятся твердые носители, приготовленные из природного диатомита, предварительно размолотого, отсеянного и прокаленного при 900 °C. Носители этого типа имеют розовый цвет из-за присутствия в диатомите окислов железа и большую удельную поверхность, обладают каталитической активностью. К носителям этого типа относятся, например, ИНЗ-600, Сферохром, огнеупорный кирпич С-22, Хромосорб W, Кизельгур и др.
2) Ко второму типу относятся твердые носители, приготовленные путем спекания природного диатомита со специальными флюсами и прокаливания при температуре выше 900 °C. При спекании окислы железа переходят в бесцветные соли, поэтому все носители этого типа имеют белый цвет. Удельная поверхность таких носителей меньше, чем у носителей первого типа, они не обладают каталитической активностью. К носителям второго типа относятся Хромосорбы, Хроматоны, Сферохромы и др.
При прокаливании диатомитов удельная поверхность существенно уменьшается вследствие спекания более тонких пор, в результате чего сильно уменьшается адсорбционная активность. При высоких температурах гидроксилированная или силинольная поверхность переходит в дегидроксилированную (силоксановую).

## Slide 34
Пористые стекла - твердые носители, химически модифицированные диметилдихлорсилином. Неподвижная фаза наносится от 0,1 до 0,35 %.
К ним относятся стеклянные шарики обладающие малой адсорбционной и каталитической активностью и малой удельной поверхностью - около 0,01 м2/г. Максимальное количество неподвижной фазы, которое можно на них нанести, колеблется от 0,05 до 2 %. Недостаток стеклянных шариков заключается в их малой сорбционной емкости, что вынуждает использовать при вводе в колонну небольшого количества пробы и применять высокочувствительные детекторы. На стеклянных шариках можно анализировать реакционно-способные вещества.
При нанесении на твердый носитель неподвижной жидкой фазы получается сорбент.
В газовой хроматографии уже описано более тысячи различных неподвижных фаз, многие из которых малодоступны. Кроме того, большое число используемых жидких фаз в разных методиках затрудняет стандартизацию результатов анализа. В связи с этим требуется ограничение числа применяемых неподвижных фаз и их стандартизация.

## Slide 35
Минеральные (неорганические) адсорбенты.
К числу неорганических адсорбентов относят
активированный уголь (используется редко),
силикагель,
оксид алюминия,
графитированную сажу,
молекулярные сита.

## Slide 36: Хроматограмма смеси легких газов, полученная на колонке с активированным углем АГ-3. 1 - водород; 2 - воздух; 3 - окись углерода; 4 - метан

## Slide 37
Молекулярные сита. Большие перспективы в расширении возможностей газоадсорбционной хроматографии открылись в связи с применением в качестве сорбента молекулярных сит (цеолиты). Молекулярные сита представляют собой кристаллы, состоящие из атомов кремния, алюминия, кислорода и одно- или двухвалентного металла, причем природа последнего определяет радиус пор и, следовательно, сорбционные свойства цеолита.
Они бывают как природного, так и синтетического происхождения со строго определенным размером пор в кристаллической решетке. Структурными блоками алюмосиликатных матриц являются анионы, связанные через атомы кислорода. Избыток отрицательных зарядов компенсируется ионом щелочного или щелочно-земельного металла. Диаметр пор в молекулярных ситах определяется размером атома катиона.
Сама структура - микропористая, и размер пор близок к размерам малых молекул. Поэтому цеолиты пригодны для разделения газов и самых легких углеводородов, а также позволяют осуществлять групповое разделение линейных олефинов от изо- и циклических аналогов.

## Slide 38
Хроматограмма, полученная на колонке с молекулярными ситами СаХ, обезвоженными при температуре 300 °C (хроматограф «Союз», газ-носитель — аргон с расходом 80 см3/мин, температура — комнатная, длина колонки - 3 м)

## Slide 40
Источник газа-носителя
Чаще всего это — 40 литровый баллон со сжатым или сжиженным газом, который обычно находится под большим давлением (до 150 атмосфер), посредством редуктора давление на выходе снижают до рабочего давления хроматографа(обычно хроматографы работают под давлением от 4 до 10 атмосфер). Чаще всего при хроматографии используют гелий, реже аргон и азот, ещё реже водород и другие газы.
В случае использования в качестве газа-носителя водорода или азота источниками газа помимо баллонов могут служить генераторы водорода или азота соответственно.
В России принята цветовая маркировка баллонов, содержащих различные газы.
Газ Окраска баллона Цвет надписи с названием газа
Азот Чёрный Жёлтый
Водород Тёмно-зелёный Красный
Гелий Коричневый Белый
Аргон (техн.) Чёрный Синий
Аргон (чист.) Серый Зелёный
Кислород Голубой Чёрный
Горючие газы Красный Белый
Регулятор расхода газа
Предназначение этого компонента газового хроматографа — контроль расхода газа в системе, а также поддержка необходимого давления газа на входе в систему. Обычно в качестве регулятора расхода газа используются редуктор или дроссель.

## Slide 41
Устройство ввода пробы
Предназначено для подачи пробы анализируемой смеси в хроматографическую колонку.
В том случае, если хроматограф предназначен для анализа жидких проб, устройство ввода проб совмещается с испарителем.
Проба вводится в испаритель при помощи микрошприца путём прокалывания эластичной прокладки. Испаритель обычно нагрет до температуры, превышающей температуру самой колонки на 50 °C. Объём вводимой пробы от 0,1 до нескольких микролитров
В случае газообразных образцов, проба может вводиться 2 способами:
Проба вводится в испаритель при помощи газового шприца (специальный газоуплотненный хроматографический шприц для вкола газообразных проб в испаритель обычно объёмом 1 мл) путём прокалывания эластичной прокладки.
Включение в газовую схему «газового крана» вместо или перед испарителем. Газовый кран имеет 2 положения: «отбор пробы» и «анализ». В положении «отбор пробы» газ-носитель поступает напрямую в колонку, в это же время петля подключена одним концом к штуцеру отбора пробы, а вторым соединена со штуцером сброса пробы (атмосферой). При повороте газового крана в режим «анализ» происходит переключение потоков газов: теперь газ-носитель идет в колонку через пробоотборную петлю (обычно используют петли объёмом 1 или 2 мл) осуществляя таким образом ввод пробы в колонку, в это же время штуцер отбора пробы соединяется с атмосферой минуя пробоотборную петлю.

## Slide 42
Хроматографические колонки
Под колонкой подразумевается сосуд, длина которого значительно больше диаметра. Для газовой хроматографии используют 2 типа колонок — капиллярные и насадочные. Насадочные колонки имеют внешний диаметр от 2 до 4 мм и длину от 1-го метра до 4-х метров. Внутренний диаметр капиллярных колонок (ID — inner diameter) — 0,15-0,53 мм, а длина — 15-100 м. Материалом для изготовления колонок служит стекло, нержавеющая сталь, медь, иногда фторопласт. В последнее время наибольшее распространение получили капиллярные колонки изготовленные из плавленного кварца, с нанесенной внутри неподвижной фазой. Длина подобных колонок может достигать сотен и даже тысяч метров, хотя чаще используются колонки длиной 30-60 м.
Крайне важно плотное наполнение колонок неподвижной фазой, а также обеспечение постоянства температуры колонки в течение всего процесса хроматографирования. Точность поддержания температуры должна составлять 0,05-0,1 °C. Для точного регулирования и поддержания температуры используют термостаты.

## Slide 43
Детекторы предназначены для непрерывного измерения концентрации веществ на выходе из хроматографической колонки. Принцип действия детектора должен быть основан на измерении такого свойства аналитического компонента, которым не обладает подвижная фаза.
В газовой хроматографии используют следующие виды детекторов:
пламенно-ионизационный детектор
детектор по теплопроводности (катарометр)
детектор электронного захвата
пламенно-фотометрический детектор
термоионный детектор
фотоионизационный детектор
масс-спектрометр
ИК-фурье спектрометр

## Slide 44
Газожидкостная хроматография

## Slide 45
Газожидкостная хроматография основана на физико-химическом разделении анализируемых компонентов, находящихся в газовой фазе, при их прохождении вдоль нелетучей жидкости, нанесенной на твердый сорбент.
Это один из наиболее перспективных методов анализа. Широкое распространение и перспективность методов ГЖХ обусловлены тем, что они позволяют разделить и количественно определить вещества в сложной смеси даже в тех случаях, когда они сходны по химическим свойствам, а температуры кипения веществ различаются на десятые доли градуса. Для анализа требуются очень малые количества вещества, а время определения обычно исчисляется минутами.
Разделение анализируемых веществ происходит в колонках (трубках), наполненных твердым пористым сорбентом, на который нанесена жидкая нелетучая стационарная фаза.
Пары анализируемых веществ, смешанные с газом-носителем, движутся через колонку. При этом происходит многократное установление равновесия между подвижной газовой и жидкой стационарной фазами, обусловленное многократным повторением процессов растворения и испарения.

## Slide 46
Вещества, лучше растворимые в стационарной фазе, дольше удерживаются ею. Благодаря этому происходит разделение анализируемой смеси на отдельные компоненты, которые выходят из колонки отдельно и регистрируются на выходе.
Эффективность использования метода ГЖХ в каждом отдельном случае зависит от правильного выбора жидкой фазы, размера частиц и природы твердого носителя, скорости и природы газа-носителя, температуры, количества вводимой пробы, длины колонки и других факторов.
Поскольку теоретический учет этих факторов не всегда возможен, эффективность анализа ГЖХ в большой степени зависит от практических знаний и опыта экспериментатора.

## Slide 47: Типичная блок-схема газожидкостного хроматографа. 1 - баллон с газом-носителем; 2 - блок стабилизации газового потока; 3 - аналитический блок, состоящий из термостата, колонок ; 4 - детектор; 5 - усилитель; 6 - самопишущий потенциометр; 7 - блок программированного изменения температуры колонки.

## Slide 48
Применяемые в ГЖХ колонки представляют собой U-образные или свернутые в спираль металлические трубки длиной от 1 до 5 м и диаметром 3-6 мм, заполненные твердым сорбентом с нанесенной на него жидкой нелетучей фазой. Твердые носители должны быть химически инертными, иметь большую удельную поверхность (обычно 5-10 м2/г) и обладать механической и термической стойкостью. Для обеспечения максимальной эффективности колонки следует использовать носители с узким диапазоном размеров зерен. Наиболее часто рекомендуются диапазоны размеров зерен в мешках: 60/80, 80/100 или 100/120. С уменьшением размеров зерен увеличивается эффективность разделения, но возрастает сопротивление колонки и соответственно время удерживания.
Большинство носителей изготовляют из диатомитовой земли, представляющей собой разновидность водной миккроаморфной двуокиси кремния, содержащей примеси окислов металлов, и огнеупорного кирпича, свойства которого близки к свойствам диатомитовой земли. Огнеупорный кирпич имеет, как правило, более развитую поверхность и предпочтителен для работы с длинными колонками. Носители, изготовляемые на основе диатомитовой земли и огнеупорного кирпича, - это хромосорб, диатом, целатом, S-80 и др. Ряд носителей изготавливают на основе полимеров (анапорт, флуоропак, хромосорб Т, порапак и др.), а также из стекла и двуокиси кремния. В некоторых случаях адсорбент перед нанесением жидкой фазы промывают спиртовой щелочью или слабой кислотой либо обрабатывают диметилдихлорсиланом для увеличения химической инертности.
Эффективность хроматографического разделения компонентов анализируемой смеси во многом зависит от правильного выбора неподвижной фазы. Неподвижная фаза должна обладать очень низким давлением пара при рабочей температуре, так как в противном случае она будет испаряться в процессе работы колонки. Неподвижная фаза должна быть термически стойкой и оставаться в жидком состоянии во всем интервале температур, при которых работает колонка. Она должна обладать достаточной растворяющей способностью по отношению к определяемым веществам.
В большинстве случаев для приготовления колонок используют от 1 до 30% жидкой фазы от массы носителя. Колонки с содержанием жидкой фазы более 20% применяют в препаративной хроматографии. Более эффективное разделение, как правило, достигается при использовании колонок с низким содержанием жидкой фазы. Для выбора подходящей неподвижной фазы часто приходится применять метод проб и ошибок. Во многих случаях полезным оказывается правило: "подобное растворяется в подобном". В соответствии с этим такие вещества, как углеводороды, хорошо анализируются на неполярных фазах, а полярные соединения на неполярных фазах делятся плохо и выходят из колонки значительно быстрее, чем неполярные, кипящие при той же температуре (табл. 4).

## Slide 49: Нанесение неподвижной жидкой фазы в хроматографической колонке

## Slide 50
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЖИДКИМ ФАЗАМ
НЖФ является ответственной за разделение смесей веществ на отдельные компоненты, которое должно осуществляться достаточно быстро и достаточно эффективно. В этой связи вещества, используемые в качестве НЖФ, должны отвечать определенным требованиям. НЖФ должна быть:
- селективной;
- стабильной при рабочей температуре колонки хроматографа;
- химически инертной;
- иметь низкую вязкость при рабочей температуре;
- при нанесении на твердый носитель должна образовывать равномерную пленку, прочно с ним связанную;
- (желательно) легко растворяться в наиболее распространенных растворителях.

## Slide 51
При выборе жидкой фазы можно пользоваться известным правилом «подобное растворяется в подобном». Основываясь на этом правиле, для разделения смеси двух веществ необходимо выбрать неподвижную фазу, подобную по своей химической природе и свойствам одному из компонентов. Например, если необходимо разделить смесь различных по свойствам, но близкокипящих соединений, таких как спирт и парафиновый углеводород (гептан, н-пропанол), следует в качестве НЖФ выбрать вещество, либо обладающее функциональной группой, либо являющееся парафиновым углеводородом. В первой жидкости лучше растворяется спирт, следовательно, он будет вымываться из хроматографической колонки последним. Во второй жидкости картина будет обратной.

## Slide 53
СМЕШАННЫЕ НЖФ
При разделении многокомпонентных трудноразделяемых смесей трудно подобрать жидкую фазу, на которой будут разделяться все компоненты. Поиски оптимальных жидких фаз привели к увеличению их количества. Задача может быть решена комбинацией сорбентов. Жидкие фазы можно комбинировать тремя путями:
1. Использование последовательно соединенных колонок, заполненных разными сорбентами.
2. Использование одной колонки, заполненной механической смесью разных сорбентов (жидкая фаза наносится отдельно на каждый носитель).
3. Использование колонки, заполненной твердым носителем, на который нанесена смесь двух жидких фаз из одного раствора.
Применение бинарных систем позволяет получить сорбент с любой полярностью и регулировать селективность колонки.

## Slide 54
Недостатки газожидкостной хроматографии:
Требуются методы нанесения НЖФ.
НЖФ постепенно уносятся с твёрдого носителя, особенно при повышении температур, что приводит к дрейфу нулевой линии на хроматограмме и потере разделительной способности колонки.

## Slide 55
ХРОМАТОГРАФИЯ
Часть 2

## Slide 56
ВЭЖХ
Высокоэффективная жидкостная хроматография
HPLC

## Slide 57
Наиболее популярными являются так называемые обращенные привитые фазы, применяемые в обращенно-фазной ВЭЖХ. Понятие «обращенный» пришло от классической ЖХ на силикагеле, где в «прямой» системе подвижная фаза неполярна. а неподвижная полярна (соответственно гексан и силикагель). По этому принципу «обращенная» система должна иметь полярную подвижную фазу и неполярную неподвижную (соответственно водный метанол и октадецилсилан на силикагеле, привитый химически). Названия обращенно-фазный сорбент и обращенно-фазная система не являются особенно удачными или понятными, однако так как это название общепринято, то мы будем его придерживаться.
Поверхность силикагеля, как известно, – довольно большая и развитая (обычно 100–600 м2/г), и в случае гидроксилированного силикагеля покрыта в основном силанольными группами, имеющими концентрацию около 5 на 1 нм2 поверхности. Расчетная максимальная плотность силанольных групп на поверхности несколько выше и составляет около 8 на 1 нм2. Полное гидроксилирование поверхности силикагеля достигается путем его обработки водой при кипении в течение нескольких часов.

## Slide 58
Однако, если поставить вопрос в другой форме, а именно: какой сорбент теоретически является идеальным для обращенно-фазной хроматографии и каким требованиям должен отвечать соответствующий реальный сорбент – ответить можно более конкретно. Идеальным для обращенно-фазной хроматографии следует считать сорбент, обеспечивающий «чисто обращенно-фазное» взаимодействие растворенного вещества с его поверхностью, т.е. при полном отсутствии влияния адсорбции, взаимодействия с полярны. ми группами, ионообменных и эксклюзионных процессов. Исходя из этого, приближающийся к идеальному реальный сорбент должен иметь максимально полное покрытие поверхности мономолекулярным слоем привитой фазы, в нем должны отсутствовать доступные для взаимодействия с анализируемыми веществами силанольные и другие полярные группы или группы с ионообменными свойствами, он должен иметь минимальное количество таких групп, которые экранированы и недоступны для подобных взаимодействий (теоретически), и иметь поры, практически исключающие вклад в удерживание анализируемых веществ эксклюзионных процессов. Такой сорбент должен, по имеющимся представлениям, иметь поры размером 10–30 нм (для анализа веществ с молекулярной массой до 800–1000). Перед прививкой поверхность сорбента должна быть полностью гидроксилирована, однако сорбент не должен содержать адсорбированной воды. Прививку следует проводить с использованием монохлорсиланов, например октадецилдиметилхлорсилана, в условиях, обеспечивающих наиболее полное протекание реакции с силанольными группами. После окончания прививки проводят «энд кеппинг», т.е. обработку триметилхлорсиланом для окончательного устранения доступных силанольных групп на поверхности сорбента. Наконец, сорбент должен быть полностью отмыт после окончания реакции от всех остатков использовавшихся рактивов и побочных продуктов реакции.
Каждому хроматографисту приходится решать, какой же из доступных для него обращенно-фазных сорбентов является наиболее приближающимся к идеальному. При этом ему приводится пользоваться данными фирмы о размере пор (среднем) У их кривой распределения, об объеме пор, поверхности сорбента, прививаемом агенте, наличии или отсутствии дополнительной обработки («энд кэппинга»). Эти данные, как правило, неполные и не содержат многих важных сведений, касающихся технологии и в большой мере определяющих качество сорбента. кроме того, многие данные носят рекламный характер.
Силикагель, используемый как матрица для последующей прививки неподвижной фазы, играет важнейшую роль в определении конечных свойств получаемого сорбента. Он имеет пространственно-пористую структуру, образованную диоксидом кремния в процессе образования золя, геля и последующей его сушки с удалением физически сорбированной воды. В зависимости от условий формования силикагеля могут быть получены образцы со средними размерами пор от 3 до 10 нм. За счет последующей гидротермальной обработки силикагеля может быть достигнуто значительное увеличение размера пор (до 20–50 нм и более) при сохранении в основном объема пор. Методами формования микросферических сорбентов для ВЭЖХ из тетраэтоксисилана за счет варьирования условий формования и отверждения, выбора растворителей и т.п. удается добиться получения силикагеля с достаточно высокой пористостью (свободный объем пор 0,7–1,2 мл/л) и порами от 5 до 400 нм и более.
Какую же силикагелевую матрицу использовать для прививки неподвижной фазы? Следует учитывать ряд важных обстоятельств. Если использовать матрицу с порами 3–5 нм, размер таких пор соизмерим с длиной цепи октадецилсилана (около 1 нм). Если предположить плотную прививку к такому сорбенту октадецилсилановых групп, становится очевидным, что узкие поры уменьшатся в диаметре очень значительно (некоторые даже вообще закроются) и станут недоступными для попадания в них крупных анализируемых молекул. Это может внести существенный вклад в изменение удерживания и порядка выхода компонентов. Если первоначально для прививки использовали силикагели с размерами пор 5–6 нм, то в последующем перешли к порам около 10 нм, а сейчас считают более целесообразным даже 15–30 нм. Это связано со все возрастающим использованием привитых сорбентов для анализа р больших по молекулярной массе биополимеров, таких, как белки, полипептиды и др.
Кроме размера пор, большую роль играет объем пор силикагеля и его поверхность. Если рост поверхности дает увеличение количества силанольных групп (их плотность около 5 на 1 нм2) и количества привитой фазы при равной плотности прививки, то рост объема пор играет сложную роль. При увеличении объема пор не только увеличивается проницаемость силикагеля, но и уменьшается объем самого диоксида кремния и соответственно прочность силикагеля; он легче разрушается в процессе транспортировки, при набивке колонок, повышении давления при эксплуатации колонок. Правда, прочность определяется не только толщиной стенок ячеек силикагеля, но и их структурой.
Относительно распределения пор силикагеля по размеру можно сказать, что есть образцы как с более узким, так и с более широким распределением. Кажется желательным иметь более узкий диапазон распределения пор по размерам, так как в этом случае однородность пор приводит к большей однородности прививки, ситовых эффектов и др.
Для качественной прививки фазы к силикагелю важна подготовка его поверхности перед прививкой. Поверхность должна быть полностью гидроксилирована и не содержать сорбированной воды. Если гидроксилирование поверхности проведено не полностью (например, силикагель пересушен выше 180–200 °С) это приводит к тому, что образовавшиеся силоксановые группы не вступают в реакцию прививки, и количество привитой фазы уменьшается. С другой стороны, при последующем использовании такого сорбента его свойства в процессе эксплуатации в водных средах будут меняться, так как возможен гидролиз силоксановых групп с образованием новых активных силанольных групп.
Гидроксилирование проводят кипячением силикагеля в воде в присутствии кислот в течение нескольких часов и затем сушат при температуре до 150 °С. Сушка должна обеспечить удаление физически сорбированной воды, так как она приводит к бесполезному расходу прививаемого хлорсилана, загрязнению сорбента побочными продуктами реакции и изменению выбранного мольного соотношения хлорсилана и силанольных групп.

## Slide 59
Старые, давно разработанные обращенно-фазные сорбенты, как правило, получали обработкой силикагеля октадецил- или октилтрихлорсиланами. При этом покрытие поверхности было неполным, а привитые слои в той или иной степени (в зависимости от содержания воды в растворителе, степени безводности силикагеля, герметичности аппаратуры, технологии и т.д.) были полимеризованы.
Работа по улучшению качества привитого слоя велась разными учеными постоянно и в разных направлениях. С целью устранения полимеризации прививаемого агента было предложено использовать монохлорсиланы (например, диметилокта-децилхлорсилан, диметилоктилхлорсилан и др.), которые по природе своей монофункциональны и могут дать только мономерный привитой слой. Вода дезактивирует монохлорсиланы, вступая с ними в реакцию, однако в реакцию прививки они уже не вступают и после окончания реакции отмываются вместе непрореагировавшим исходным алкилдиметилхлорсиланом. С целью устранения влияния остаточных силанольных групп было предложено после проведения прививки вести так называемое «окончательное замещение», или «энд кэппинг». В этом случае после прививки основной фазы сорбент обрабатывают сильными реагентами с минимальным мольным объемом (на пример, триметилхлорсиланом), которые блокируют основную массу непрореагировавших силанольных групп. С целью получения сорбентов с более воспроизводимыми хроматографическими свойствами значительно больше внимания стало удеяться качеству растворителей и прививаемых силанов, подготовке (гидроксилированию) исходного силикагеля.
По мере разработки усовершенствованных методов прививки обращенных фаз практически все фирмы имели возможность использовать их для производства нового поколения сорбентов. Тем не менее не было прекращено производство старых сорбентов. В чем причина этого? Причин несколько, но основными являются две: наличие – налаженного производства сорбентов по старой технологии и нежелание его прекращать или перестраивать; разработанные методы анализа разных смесей и требования потребителей, не желающих менять свои методики анализа. Более консервативные фирмы, имеющие хороший сбыт старых обращенно-фазных сорбентов, продолжают их выпускать, а более прогрессивные наряду с выпуском старых организуют выпуск новых модификаций сорбентов, вводя для них отличительные знаки или цифры. Так, фирма «Ватман» имеет четыре варианта сорбента «октадецилсилан на силикагеле», при этом силикагелевая матрица одна и та же, фирма «Уотерс» – не менее трех, различающихся методом прививки и силикагелевыми матрицами (два сферической формы и один – неправильной), фирма «Фэйс Сепарейшн» – два варианта на одной силикагелевой матрице и т.д.
Ознакомившись с этими данными, начинающий и даже более опытный специалист по ВЭЖХ обычно задает вопрос: какой же обращенно-фазный сорбент следует считать наилучшим и приближающимся к идеальному? Ответить на такой вопрос конкретным названием сорбента, к сожалению, невозможно по многим причинам. Основной из них является то, что наилучшим, с точки зрения хроматографии, является тот сорбент, который обеспечивает для данной смеси наилучшее разделение в кратчайший срок. Зачастую сниженная химическая однородность поверхности старых сорбентов в результате комбинированного (распределительного и адсорбционного, иногда в сочетании с ионообменным) механизма удерживания обеспечивает такое разделение, а сорбент с химически более однородной поверхностью не обеспечивает.

## Slide 60: Принципы универсализации метода ВЭЖХ

## Slide 61: Схема оборудования для ВЭЖХ с градиентной подачей потока

## Slide 62
Экспериментальные
хроматографические данные
• Ширина пика ω – ширина
пика измеряется между
точками пересечения с
нулевой линией двух
касательных в точках
перегиба пик

## Slide 63: Высота пика h – расстояние между нулевой линией и максимумом пика

## Slide 64: Типовая хроматограмма

## Slide 65
Времена выхода компонентов, отсчитываемые от момента ввода пробы до момента регистрации вершины пика, или, иначе, объемы подвижной фазы, затраченные на перенос через колонку каждого компонента, дают КАЧЕСТВЕННУЮ характеристику веществ.
•Сопоставление площадей (высот) пиков позволяет выполнять КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ определения.

## Slide 67
ЧТО ТАКОЕ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ?
Хромато-масс-спектрометрия — метод анализа, основанный на возможностях масс-спектрографа и хроматографа. Используется для численного и качественного выявления содержания отдельных элементов в сложных составах.
Существуют два варианта хромато-масс-спектрометрии — комбинация масс-спектрометрического метода с жидкостной или газо-жидкостной хроматографией. В зависимости от этого проводится анализ вещества, находящегося в жидком или газообразном состоянии.
Для хромато-масс-спектрометрии гелий является самым удобным газом-носителем. От степени его расходования зависит эффективность работы сепаратора. В условиях оптимального расхода 20-30 мл/мин удаляется около 3% газа носителя. При этом в прибор поступает около 60% анализируемого вещества. При использовании капиллярной хроматографической колонки газ-носитель расходуется в пределах 2-3 мл/мин. В газовый поток на выходе добавляют дополнительный объем носителя, чтобы увеличить скорость потока до 20-30 мл/мин. Обеспечивается максимальная эффективность сепаратора.

## Slide 69: Разработка методики количественного определения. Построение первичной калибровки

## Slide 70
Разработка методики количественного определения. Построение первичной калибровки